BỘ TÀI LIỆU BÀN GIAO

AssetCore on Frappe / ERPNext v15

TẬP 1

BUSINESS & DOMAIN SPECIFICATION

Nghiệp vụ HTM — 4 khối, 17 module, actor, process map, business rules, SLA, lifecycle, QMS

Phiên bản: 1.0  |  Trạng thái: Final draft  |  Ngày: 2026-05-05

Người soạn: AssetCore Architecture Team   |   Đối tượng đọc: Dev IT, BA, QA, DevOps

# Mục lục

| # | Mục | Chủ đề |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Scope decomposition | 4 khối – 17 module IMM, mô tả nghiệp vụ |
| 1.2 | Wave plan & Roadmap | Thứ tự triển khai, tiêu chí chuyển wave |
| 1.3 | Actor map & Org map | Vai trò thật, ma trận actor × module |
| 1.4 | Process maps | Process map cho từng module Wave 1 (IMM-04, 05, 08, 09, 11, 12) |
| 1.5 | Business rules catalog | Rule ID, mô tả, module, priority, behavior |
| 1.6 | SLA & approval matrix | Ai duyệt, trong bao lâu, escalation |
| 1.7 | Lifecycle state machine | Máy trạng thái Medical Asset |
| 1.8 | QMS artifact matrix | QC / PR-SOP / WI-JD / BM-HS-KPI map vào module |

# 1.1 Scope decomposition — 4 khối, 17 module IMM

AssetCore tuân theo khung Inventory Management of Medical Items (IMMIS) của WHO, được cấu trúc thành 4 khối nghiệp vụ và 17 module kế tiếp nhau theo vòng đời thiết bị y tế. Mục này mô tả từng khối, từng module, cùng input/output và các record nguồn / record phát sinh quan trọng.

## 1.1.1 Bản đồ tổng thể 4 khối – 17 module

```mermaid

flowchart LR

subgraph A[Khối A — Planning & Procurement]

A1[IMM-01\nNeeds Assessment]

A2[IMM-02\nSpecs & Market]

A3[IMM-03\nVendor & Procurement]

end

subgraph B[Khối B — Deployment]

B4[IMM-04\nInstallation & ID]

B5[IMM-05\nRegistration]

B6[IMM-06\nUser Training]

end

subgraph C[Khối C — Operations]

C7[IMM-07\nPerformance]

C8[IMM-08\nPM]

C9[IMM-09\nRepair & Spare]

C10[IMM-10\nPost-market]

C11[IMM-11\nCalibration]

C12[IMM-12\nCM]

C15[IMM-15\nSpare Inventory]

C16[IMM-16\nCompliance]

C17[IMM-17\nPredictive]

end

subgraph D[Khối D — End-of-Life]

D13[IMM-13\nIdle/Transfer]

D14[IMM-14\nDecommission]

end

A1 --> A2 --> A3 --> B4 --> B5 --> B6 --> C7

C7 --> C8 --> C9

C7 --> C11 --> C12

C9 --> C15

C7 --> C10 --> C16

C16 --> C17

C7 --> D13 --> D14

```

## 1.1.2 Khối A — Planning & Procurement

### IMM-01 Đánh giá nhu cầu và dự toán (Needs Assessment & Budgeting)

| Mục đích | Xác định nhu cầu thiết bị y tế dựa trên kế hoạch khám chữa bệnh, gap phân tích so với tài sản hiện có, và lập dự toán đầu tư. |
| --- | --- |
| Trigger | Kế hoạch năm của bệnh viện; gap phát hiện từ post-market surveillance; sự cố lặp lại; mở khoa mới; thay thế thiết bị hết khấu hao. |
| Input | Danh mục dịch vụ kỹ thuật mong muốn; hiện trạng asset registry; dữ liệu uptime/MTBF; dự báo bệnh nhân. |
| Output | Need Request (DocType custom) ở trạng thái 'submitted'; danh sách thiết bị đề xuất kèm justification và dự toán. |
| Record nguồn | Need Request, Need Justification, Asset Registry snapshot, Service Demand Forecast. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'need_registered'; Document Record (báo cáo nhu cầu); Compliance link nếu cần xin ý kiến chuyên môn. |

### IMM-02 Thông số kỹ thuật và phân tích thị trường (Specs & Market Analysis)

| Mục đích | Chuẩn hoá technical specification dựa trên nhu cầu lâm sàng, khảo sát thị trường, so sánh option. |
| --- | --- |
| Trigger | Need Request đã được duyệt sang trạng thái 'approved_for_specs'. |
| Input | Need Request đã duyệt; SOP lập specs; danh mục Device Model có sẵn trên thị trường; thông tin nhà sản xuất. |
| Output | Spec Sheet ở trạng thái 'approved'; market comparison matrix; risk class & criticality dự kiến. |
| Record nguồn | Spec Sheet, Market Comparison, Device Model master. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'specs_approved'; Document Record (spec sheet final); Risk Register entry sơ bộ. |

### IMM-03 Đánh giá nhà cung cấp và quyết định mua sắm (Vendor & Procurement Decision)

| Mục đích | Đánh giá vendor theo tiêu chí pháp lý, kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi; chọn vendor và phát hành đơn đặt hàng. |
| --- | --- |
| Trigger | Spec Sheet 'approved'. |
| Input | Spec Sheet; danh sách Vendor có hồ sơ pháp lý; lịch sử dịch vụ; điểm vendor. |
| Output | Vendor Evaluation; Purchase Order (ERPNext core) hoặc Procurement Decision (custom); hợp đồng dịch vụ kèm theo. |
| Record nguồn | Vendor master, Vendor Evaluation, Purchase Order, Service Contract. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'procurement_approved'; Document Record (hợp đồng, biên bản đánh giá vendor). |

## 1.1.3 Khối B — Deployment & Implementation

### IMM-04 Lắp đặt, định danh và kiểm tra ban đầu (Installation, Identification, Initial Inspection)

| Mục đích | Tiếp nhận thiết bị, lắp đặt theo SOP, gắn mã định danh AssetCore, thực hiện initial inspection và commissioning trước khi cho phép sử dụng. |
| --- | --- |
| Trigger | Purchase Receipt được tạo; thiết bị về kho hoặc đi thẳng tới khoa. |
| Input | Purchase Order; thiết bị thực tế; tài liệu nhà sản xuất; biên bản giao hàng; kế hoạch lắp đặt. |
| Output | Medical Asset ở trạng thái 'installed' chuyển 'commissioned' chuyển 'released_for_use'; QR/Barcode đã in và dán; Initial Inspection Record. |
| Record nguồn | Medical Asset, Initial Inspection Record, Installation Checklist, Asset Identifier. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'installed', 'commissioned', 'released_for_use'; Work Order kiểu 'installation'; Document Record (biên bản lắp đặt, biên bản nghiệm thu). |

### IMM-05 Đăng ký, cấp phép và hồ sơ (Registration, Licensing, Records)

| Mục đích | Đảm bảo thiết bị có đầy đủ hồ sơ pháp lý: số đăng ký lưu hành, giấy phép sử dụng, kiểm định an toàn (nếu áp dụng), bảo hiểm thiết bị. |
| --- | --- |
| Trigger | Medical Asset đạt 'commissioned' hoặc khi hồ sơ pháp lý sắp hết hạn. |
| Input | Hồ sơ nhà sản xuất; số đăng ký lưu hành Bộ Y tế; giấy phép kiểm định cũ; SOP đăng ký. |
| Output | Document Record ở trạng thái 'effective' cho từng loại giấy tờ; Compliance Record gắn với Medical Asset; cảnh báo trước khi hết hạn. |
| Record nguồn | Document Record, Compliance Record, License master. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'registration_completed', 'license_renewed', 'license_expiring_soon'; Compliance Case nếu phát hiện thiếu. |

### IMM-06 Đào tạo người dùng (User Training)

| Mục đích | Đào tạo end-user trước khi cho phép thiết bị released_for_use; ghi nhận chứng nhận đào tạo và năng lực vận hành. |
| --- | --- |
| Trigger | Medical Asset 'commissioned' hoặc khi nhân sự mới nhận khoa. |
| Input | Training plan; training material; danh sách user dự kiến; SOP user training. |
| Output | Training Session record; Training Certificate; Operator Authorization gắn với Medical Asset. |
| Record nguồn | Training Session, Training Certificate, Operator Authorization. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'user_training_completed'; Document Record (giáo trình, chứng nhận). |

## 1.1.4 Khối C — Operations & Maintenance

### IMM-07 Theo dõi hiệu suất (Performance Monitoring)

| Mục đích | Thu thập dữ liệu vận hành: số ca sử dụng, thời gian vận hành, downtime, sự cố nhỏ. |
| --- | --- |
| Trigger | Định kỳ (theo ngày/tuần) hoặc theo sự kiện. |
| Input | Use logs từ HIS/EMR/IoT/báo cáo thủ công; downtime log; failure log. |
| Output | Performance Snapshot; chỉ số uptime, MTBF, MTTR; cảnh báo khi vượt ngưỡng. |
| Record nguồn | Performance Snapshot, Asset Usage Log, Downtime Record. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'performance_alert' khi vượt ngưỡng; Compliance Case nếu liên quan post-market. |

### IMM-08 Bảo trì định kỳ (Preventive Maintenance — PM)

| Mục đích | Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ theo nhà sản xuất hoặc theo SOP nội bộ; ghi nhận bằng chứng và đóng PM. |
| --- | --- |
| Trigger | Lịch sinh tự động từ Maintenance Plan; hoặc trigger từ giờ vận hành / số chu kỳ. |
| Input | Maintenance Plan; Maintenance Checklist; phụ tùng và vật tư cần thiết; kỹ thuật viên có thẩm quyền. |
| Output | Work Order kiểu 'PM' từ 'planned' → 'in_progress' → 'completed' → 'closed'; PM Report; Maintenance Evidence. |
| Record nguồn | Maintenance Plan, Work Order, PM Report, Maintenance Checklist Result. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'pm_due', 'pm_completed', 'pm_overdue'; Spare Part Consumption. |

### IMM-09 Sửa chữa, phụ tùng và cập nhật phần mềm (Repair, Spare Parts, Software Updates)

| Mục đích | Quản lý sửa chữa khắc phục, tiêu thụ phụ tùng, và cập nhật firmware/software theo recall hoặc nâng cấp. |
| --- | --- |
| Trigger | Failure report; PM phát hiện hư hỏng; recall/FSCA từ vendor; nâng cấp firmware định kỳ. |
| Input | Failure Report; Spare Part inventory; phương án sửa chữa; gói update từ vendor. |
| Output | Work Order kiểu 'CM' hoặc 'software_update'; Spare Part Consumption; Software Update Record. |
| Record nguồn | Work Order, Spare Part Consumption, Software Update Record, Failure Analysis. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'failure_reported', 'repaired', 'firmware_updated'; CAPA Case nếu là failure lặp lại. |

### IMM-10 Hậu kiểm và tuân thủ (Post-market & Compliance)

| Mục đích | Theo dõi sau bán, ghi nhận sự cố nghiêm trọng, báo cáo cơ quan quản lý theo quy định. |
| --- | --- |
| Trigger | Sự cố nghiêm trọng; recall/FSCA; audit nội bộ hoặc ngoại bộ. |
| Input | Failure Report nghiêm trọng; recall thông báo; finding của audit. |
| Output | Compliance Case từ 'open' → 'investigating' → 'resolved'; báo cáo Bộ Y tế (nếu cần). |
| Record nguồn | Compliance Case, Audit Finding, Adverse Event Report. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'recall_received', 'adverse_event_reported'; CAPA Case; Document Record (báo cáo). |

### IMM-11 Hiệu năng và hiệu chuẩn (Performance & Calibration)

| Mục đích | Lập lịch hiệu chuẩn, kiểm định an toàn bức xạ, kiểm định phương tiện đo theo quy định pháp lý và SOP. |
| --- | --- |
| Trigger | Calibration Plan; sau sửa chữa; trước khi bàn giao mới; trước khi đưa lại vào sử dụng. |
| Input | Calibration Plan; Calibration Procedure; thiết bị chuẩn; kỹ thuật viên có chứng chỉ. |
| Output | Work Order kiểu 'calibration'; Calibration Certificate; Test Result. |
| Record nguồn | Calibration Plan, Calibration Certificate, Test Result, Calibration Procedure. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'calibration_due', 'calibration_completed', 'calibration_failed'; Compliance Case nếu fail. |

### IMM-12 Bảo trì khắc phục (Corrective Maintenance — CM, ngữ cảnh sự cố nghiêm trọng)

| Mục đích | Quy trình xử lý sự cố nghiêm trọng có ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; chốt root cause; CAPA; recall nếu cần. |
| --- | --- |
| Trigger | Adverse Event; failure báo cáo từ khoa; FSCA từ vendor. |
| Input | Adverse Event Report; biên bản hiện trường; tài liệu kỹ thuật. |
| Output | CAPA Case; Root Cause Analysis; Effectiveness Check sau 3–6 tháng; báo cáo Sở Y tế nếu nghiêm trọng. |
| Record nguồn | CAPA Case, Root Cause Analysis, Adverse Event Report. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'capa_opened', 'capa_closed', 'recall_initiated'; Document Record các báo cáo. |

### IMM-15 Theo dõi tồn kho phụ tùng (Spare Parts Inventory)

| Mục đích | Quản lý tồn kho phụ tùng theo Device Model, theo nhà cung cấp; đảm bảo có sẵn phụ tùng critical. |
| --- | --- |
| Trigger | PM/CM tiêu thụ; alert khi xuống dưới reorder level. |
| Input | Item master; Bill of Materials cho từng Device Model; lịch sử tiêu thụ. |
| Output | Stock Entry; Purchase Order phụ tùng; alert reorder. |
| Record nguồn | Stock Entry, Item, Bin (ERPNext core), Spare Part Master. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'spare_consumed', 'spare_reorder_triggered'. |

### IMM-16 Theo dõi tuân thủ (Compliance Tracking)

| Mục đích | Theo dõi tuân thủ tổng thể: hồ sơ pháp lý, kiểm định, PM compliance, CAPA effectiveness. |
| --- | --- |
| Trigger | Định kỳ; trước audit; trước management review. |
| Input | Toàn bộ Compliance Record, Audit Finding, CAPA Case. |
| Output | Compliance Dashboard; cảnh báo non-compliance; báo cáo management review. |
| Record nguồn | Compliance Record, Compliance Case, CAPA, Audit Finding. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'compliance_breach_detected'; Document Record (báo cáo). |

### IMM-17 Phân tích dự đoán (Predictive Analytics)

| Mục đích | Dự đoán hư hỏng, dự đoán end-of-life, tối ưu lịch PM dựa trên dữ liệu lịch sử. |
| --- | --- |
| Trigger | Định kỳ; khi đủ dữ liệu lịch sử. |
| Input | Performance Snapshot; Failure history; Maintenance history; Cost history. |
| Output | Prediction Report; Replacement Signal; PM optimization recommendation. |
| Record nguồn | Performance Snapshot, Failure Log, Prediction Model output. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'replacement_signal_emitted'; báo cáo điều hành. |

## 1.1.5 Khối D — End-of-Life Management

### IMM-13 Ngừng sử dụng và điều chuyển (Idle / Transfer)

| Mục đích | Đưa thiết bị vào trạng thái không sử dụng (idle), điều chuyển giữa khoa, hoặc tạm dừng (out of service). |
| --- | --- |
| Trigger | Sự cố không sửa được tạm thời; thay đổi tổ chức; quyết định điều hành. |
| Input | Asset hiện trạng; kế hoạch điều chuyển; quyết định lãnh đạo. |
| Output | Medical Asset đổi trạng thái 'idle' / 'transferred' / 'out_of_service'; Asset Movement Record. |
| Record nguồn | Asset Movement, Medical Asset state, Decision Record. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'transferred', 'placed_idle', 'returned_to_service'. |

### IMM-14 Giải nhiệm thiết bị (Decommissioning)

| Mục đích | Đưa thiết bị ra khỏi sử dụng vĩnh viễn: thanh lý, hủy, donate, hoặc lưu kho long-term. |
| --- | --- |
| Trigger | Hết khấu hao; thay thế; hỏng không sửa được; recall vĩnh viễn; ngừng dịch vụ. |
| Input | Decision Record; assessment kinh tế kỹ thuật; phương án xử lý. |
| Output | Medical Asset state 'retired' chuyển 'disposed'; Decommission Record; biên bản thanh lý. |
| Record nguồn | Decommission Record, Disposal Record, Asset history. |
| Record phát sinh | Lifecycle Event 'retired', 'disposed', 'donated'; Document Record các biên bản. |

# 1.2 Wave Plan & Roadmap

AssetCore triển khai theo 3 Wave để giảm rủi ro và tận dụng feedback sớm. Mỗi Wave có mục tiêu, scope và tiêu chí chuyển Wave riêng.

## 1.2.1 Wave 1 — Vận hành cốt lõi

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Đưa hệ thống quản lý vận hành cốt lõi vào sử dụng: tiếp nhận thiết bị, hồ sơ pháp lý, PM, CM, calibration. |
| Module trong scope | IMM-04, IMM-05, IMM-08, IMM-09, IMM-11, IMM-12. Một phần IMM-15 (spare consumption) và IMM-07 (data collection cơ bản). |
| Thời gian | 12–16 tuần kể từ kick-off. |
| KPI go-live | Toàn bộ thiết bị active có đủ master data; PM compliance ≥ 80%; calibration compliance ≥ 80%; mỗi WO có evidence. |
| Tiêu chí chuyển Wave 2 | Wave 1 chạy ổn 8 tuần liên tục; UAT signoff; ≥ 80% user khoa lâm sàng đăng nhập đều đặn; backlog incident P1/P2 < 5. |

## 1.2.2 Wave 2 — Mở rộng vòng đời và compliance

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Bổ sung các module phía trước (planning, procurement) và phía sau (decommission), thêm lớp compliance/CAPA. |
| Module bổ sung | IMM-01, IMM-02, IMM-03, IMM-06, IMM-10, IMM-13, IMM-14, IMM-16. |
| Thời gian | 10–14 tuần sau Wave 1 ổn định. |
| KPI go-live | 100% mua sắm thiết bị y tế đi qua AssetCore; CAPA cycle time trung bình ≤ 30 ngày; decommissioning record đầy đủ. |
| Tiêu chí chuyển Wave 3 | Compliance dashboard chạy ổn định; đã có 1 management review thực hiện qua hệ thống. |

## 1.2.3 Wave 3 — Phân tích nâng cao và tích hợp sâu

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Thêm phân tích dự đoán, mở rộng tích hợp HIS/EMR/LIS/RIS/PACS, tích hợp BHYT (read-only). |
| Module bổ sung | IMM-17, hoàn thiện IMM-15, integration profile. |
| Thời gian | 8–12 tuần sau Wave 2 ổn định. |
| KPI go-live | Replacement signal được ban giám đốc dùng làm input cho kế hoạch năm; tích hợp HIS/RIS sản xuất ổn định. |

## 1.2.4 Roadmap tổng thể

```mermaid

gantt

title AssetCore Roadmap

dateFormat  YYYY-MM-DD

section Wave 1

Discovery & Charter        :a1, 2026-05-01, 14d

Build IMM-04/05/08/09/11/12 :a2, after a1, 70d

UAT & Go-live Wave 1       :a3, after a2, 21d

section Wave 2

Build IMM-01/02/03/06/10/13/14/16 :b1, after a3, 70d

UAT & Go-live Wave 2       :b2, after b1, 14d

section Wave 3

Build IMM-17 + Integrations :c1, after b2, 56d

UAT & Go-live Wave 3       :c2, after c1, 14d

```

# 1.3 Actor Map & Org Map

## 1.3.1 Danh sách actor chuẩn

Actor là vai trò thật trong bệnh viện hoặc bên đối tác. Mỗi actor có quyền hạn rõ trong AssetCore và xuất hiện ở các module nhất định. Permission chi tiết nằm ở Tập 4 mục 4.2.

| Mã actor | Vai trò | Tổ chức | Vai trò chính trong AssetCore |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-SP | Project Sponsor | Ban giám đốc bệnh viện | Phê duyệt charter, ngân sách, nghiệm thu Wave. |
| ACT-PO | Product Owner | Phòng Vật tư – TTBYT | Sở hữu backlog, nghiệm thu UAT, ký management review. |
| ACT-HM | HTM Manager | Phòng Vật tư – TTBYT | Sở hữu logic HTM, duyệt Maintenance Plan, Calibration Plan. |
| ACT-BE | Biomed Engineer | Phòng Vật tư – TTBYT | Thực hiện PM/CM, ghi nhận WO, đề xuất phụ tùng. |
| ACT-TS | Technician (kỹ thuật viên) | Phòng Vật tư – TTBYT hoặc khoa | Hỗ trợ PM/CM dưới giám sát Biomed Engineer. |
| ACT-DH | Department Head (Trưởng khoa) | Khoa lâm sàng (Cấp cứu, Hồi sức, CĐHA, Xét nghiệm, Phẫu thuật, Nội, Ngoại, Sản, Nhi…) | Duyệt yêu cầu sửa chữa, duyệt điều chuyển khoa, xác nhận PM/CM hoàn tất. |
| ACT-NU | Nurse / Operator (Điều dưỡng/KTV vận hành) | Khoa lâm sàng | Báo cáo sự cố, scan QR, xác nhận tình trạng thiết bị, thực hiện autonomous maintenance. |
| ACT-DR | Doctor (Bác sĩ) | Khoa lâm sàng | Báo cáo adverse event; truy cập read-only thông tin thiết bị liên quan ca lâm sàng. |
| ACT-QA | QMS / QA Officer | Phòng Quản lý chất lượng | Phê duyệt SOP, WI, BM; quản lý CAPA; theo dõi compliance. |
| ACT-PR | Procurement Officer | Phòng Mua sắm / Tài chính | Tạo Purchase Order, theo dõi giao nhận. |
| ACT-FI | Finance Officer | Phòng Tài chính – Kế toán | Theo dõi chi phí, khấu hao. |
| ACT-IT | IT / DevOps | Phòng Công nghệ thông tin | Vận hành hệ thống, backup, monitoring, on-call. |
| ACT-VD | Vendor / Manufacturer | Bên ngoài | Cung cấp thiết bị, hồ sơ pháp lý, FSCA notice. |
| ACT-SP-EXT | Service Provider | Bên ngoài | Thực hiện PM/CM theo hợp đồng dịch vụ kỹ thuật. |
| ACT-AU | Auditor (kiểm toán nội bộ/ngoại bộ) | Bên trong hoặc cơ quan QLNN | Truy cập read-only để kiểm tra tuân thủ. |

## 1.3.2 Ma trận actor × module

Bảng dưới đánh dấu actor có tham gia chính (P), tham gia phụ (S), được thông báo (I), hoặc không liên quan (—) ở từng module.

| Actor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-SP | I | I | P | I | I | I | I | I | I | P | I | P | P | P | I | P | I |
| ACT-PO | P | P | P | S | S | S | S | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P |
| ACT-HM | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| ACT-BE | S | S | — | P | S | S | P | P | P | S | P | P | S | S | P | S | S |
| ACT-TS | — | — | — | P | — | — | S | P | P | — | P | S | S | S | P | — | — |
| ACT-DH | P | S | I | S | I | P | P | S | P | P | S | P | P | P | — | I | I |
| ACT-NU | — | — | — | I | I | P | P | I | P | S | I | S | S | S | — | I | — |
| ACT-DR | I | — | — | I | — | I | I | — | I | P | — | P | I | I | — | I | I |
| ACT-QA | S | S | S | S | P | S | S | S | S | P | S | P | S | S | S | P | S |
| ACT-PR | S | S | P | S | — | — | — | — | S | — | — | — | — | P | P | — | — |
| ACT-FI | S | — | S | S | — | — | I | I | I | — | — | — | S | P | S | I | I |
| ACT-IT | — | — | — | S | — | S | S | I | S | I | I | S | S | S | I | I | S |
| ACT-VD | I | P | P | S | S | S | I | S | P | P | S | S | I | S | S | I | — |
| ACT-SP-EXT | — | S | S | S | — | — | — | P | P | — | P | P | — | — | S | — | — |
| ACT-AU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | P | I | P | I | I | I | P | I |

Ghi chú: P = Primary (vai trò chính), S = Secondary (vai trò phụ), I = Informed (chỉ thông báo), — = không liên quan trực tiếp.

## 1.3.3 Org map đề xuất cho HTM trong bệnh viện đa khoa

```mermaid

flowchart TB

BGD["Ban Giám đốc"]

PCT["Phòng Quản lý Chất lượng (QMS)"]

PVT["Phòng Vật tư – TTBYT"]

PCN["Phòng Công nghệ Thông tin"]

PMS["Phòng Mua sắm / Tài chính"]

KCS["Các khoa lâm sàng"]

PVT_HM["HTM Manager"]

PVT_BE["Biomed Engineers x N"]

PVT_TS["Technicians x M"]

BGD --> PCT

BGD --> PVT

BGD --> PCN

BGD --> PMS

BGD --> KCS

PVT --> PVT_HM

PVT_HM --> PVT_BE

PVT_BE --> PVT_TS

```

# 1.4 Process Maps cho các module Wave 1

Mục này mô tả process map chi tiết cho 6 module Wave 1. Mỗi process map có swim-lane, event list, exception cases và evidence record.

## 1.4.1 Process map IMM-04 — Lắp đặt, định danh, kiểm tra ban đầu

```mermaid

sequenceDiagram

participant PR as ACT-PR Procurement

participant BE as ACT-BE Biomed Eng

participant HM as ACT-HM HTM Mgr

participant DH as ACT-DH Dept Head

participant QA as ACT-QA QMS

participant SYS as AssetCore

PR->>SYS: Tạo Purchase Receipt (ERPNext core)

SYS->>SYS: Auto-create Medical Asset (state=installed_pending)

BE->>SYS: Mở Installation Work Order

BE->>SYS: Thực hiện checklist & gắn QR

BE->>SYS: Đính kèm ảnh, biên bản giao hàng

BE->>SYS: Đóng Installation WO

SYS->>SYS: Asset state -> installed

BE->>SYS: Initial Inspection Record

HM->>SYS: Review & approve initial inspection

SYS->>SYS: Asset state -> commissioned

DH->>SYS: User training acknowledgement

QA->>SYS: Verify QMS evidence

HM->>SYS: Release for use

SYS->>SYS: Asset state -> released_for_use

SYS->>SYS: Sinh Lifecycle Event 'released_for_use'

```

#### Event list IMM-04

| Event | Trigger | Source | Sink |
| --- | --- | --- | --- |
| asset_created | Auto sau Purchase Receipt | Purchase Receipt submit | Medical Asset, Lifecycle Event |
| installation_wo_created | Manual bởi BE | Biomed Engineer | Work Order |
| installation_completed | Đóng WO type=installation | Work Order on_submit | Asset state, Lifecycle Event |
| initial_inspection_passed | Approve bởi HM | Initial Inspection Record on_submit | Asset state, Lifecycle Event |
| released_for_use | Action 'Release' bởi HM | Medical Asset workflow | Asset state, Lifecycle Event, Notification |

#### Exception cases IMM-04

- Hàng giao thiếu phụ kiện: tạo Compliance Case 'incomplete_delivery'; chặn chuyển commissioned cho đến khi đủ.

- Initial inspection fail: ghi nhận failure reason; chuyển asset về 'installed_failed'; tạo CM Work Order; thông báo vendor.

- Thiếu hồ sơ pháp lý bắt buộc (giấy phép, COA, COC): chặn release_for_use bằng business rule BR-IMM04-005.

- QR đã in trùng với asset khác: validation chặn submit; gợi ý regenerate QR theo naming rule.

#### Evidence required IMM-04

- Biên bản giao hàng (PDF) — ≥ 1 file.

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt (PDF) — ≥ 1 file.

- Ảnh thực tế asset đã gắn QR — ≥ 2 ảnh.

- Initial Inspection Checklist — đầy đủ các điểm.

- Tài liệu user manual của nhà sản xuất (PDF) — ≥ 1 file.

## 1.4.2 Process map IMM-05 — Đăng ký, cấp phép, hồ sơ

```mermaid

sequenceDiagram

participant HM as ACT-HM

participant QA as ACT-QA

participant VD as ACT-VD

participant SYS as AssetCore

HM->>SYS: Mở danh sách hồ sơ bắt buộc theo Risk Class

SYS-->>HM: Checklist hồ sơ pháp lý

HM->>VD: Yêu cầu hồ sơ

VD-->>HM: Cung cấp tài liệu (PDF)

HM->>SYS: Upload Document Record (state=draft)

HM->>SYS: Submit for QA approval

QA->>SYS: Verify scope & validity

QA->>SYS: Approve (state=effective)

SYS->>SYS: Gắn Compliance Record cho Medical Asset

SYS->>SYS: Schedule alert trước hạn 60/30/7 ngày

alt Hết hạn

SYS->>HM: Notification expiring/expired

HM->>SYS: Renew (tạo Document Record mới)

end

```

#### Loại hồ sơ pháp lý bắt buộc theo Risk Class

| Loại hồ sơ | Class A | Class B | Class C | Class D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số đăng ký lưu hành Bộ Y tế | Khuyến nghị | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Giấy phép nhập khẩu (nếu nhập khẩu) | Theo trường hợp | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
| COA (Certificate of Analysis) | Khuyến nghị | Khuyến nghị | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Kiểm định an toàn bức xạ (nếu có nguồn phóng xạ) | — | Theo trường hợp | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Kiểm định phương tiện đo (nếu là phương tiện đo) | Theo trường hợp | Theo trường hợp | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật | Khuyến nghị | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
| Bảo hiểm thiết bị (nếu áp dụng) | Theo trường hợp | Theo trường hợp | Theo trường hợp | Theo trường hợp |

#### Exception cases IMM-05

- Hồ sơ thiếu hoặc hết hạn quá 30 ngày: chặn 'released_for_use'; nếu đã release thì chuyển 'out_of_service' sau 7 ngày grace.

- Vendor không cung cấp được hồ sơ: tạo Compliance Case + escalate PO + cân nhắc đổi vendor.

## 1.4.3 Process map IMM-08 — Bảo trì định kỳ (PM)

```mermaid

sequenceDiagram

participant SCH as Scheduler

participant BE as ACT-BE

participant DH as ACT-DH

participant HM as ACT-HM

participant SYS as AssetCore

SCH->>SYS: Daily PM due check (cron)

SYS->>SYS: Sinh PM Work Order theo Maintenance Plan

SYS->>BE: Notification 'PM due'

BE->>SYS: Nhận WO, lên lịch

BE->>DH: Thông báo lịch PM tới khoa

DH-->>BE: Xác nhận thời điểm

BE->>SYS: Bắt đầu PM (state=in_progress)

BE->>SYS: Thực hiện checklist PM

BE->>SYS: Ghi spare consumption (nếu có)

BE->>SYS: Đóng PM (state=completed)

HM->>SYS: Verify & close (state=closed)

SYS->>SYS: Lifecycle Event 'pm_completed'

SYS->>SYS: Cập nhật next_due cho Maintenance Plan

```

#### Trạng thái PM Work Order

| State | Mô tả | Action cho phép | Role được phép |
| --- | --- | --- | --- |
| planned | Đã sinh tự động hoặc thủ công, chưa khởi động. | Reschedule, Reassign, Start. | BE, HM |
| scheduled | Đã chốt lịch với khoa. | Start, Reschedule. | BE, HM |
| in_progress | Đang thực hiện. | Pause, Complete, Add Spare, Add Note. | BE |
| paused | Tạm dừng (chờ phụ tùng / chờ khoa). | Resume, Cancel. | BE, HM |
| completed | Đã hoàn tất kỹ thuật. | Close, Reject, Request Rework. | HM |
| closed | Đã verify, đã đóng. | — | — |
| overdue | Tự động khi quá due date. | Tự động cảnh báo escalate. | Auto |
| cancelled | Bị huỷ vì lý do bất khả thi. | — | HM |

#### Exception cases IMM-08

- Khoa từ chối lịch: BE đề xuất lại trong 3 ngày; quá 3 ngày escalate đến Trưởng khoa và HTM Mgr.

- Quá due 7 ngày: tự động chuyển 'overdue' và escalate hằng ngày tới HM, sau 14 ngày escalate đến PO.

- PM phát hiện hư hỏng: pause PM, mở CM Work Order linked; sau khi CM xong, resume PM hoặc đóng PM tuỳ phương án.

## 1.4.4 Process map IMM-09 — Sửa chữa, phụ tùng, cập nhật phần mềm

```mermaid

sequenceDiagram

participant NU as ACT-NU

participant DH as ACT-DH

participant BE as ACT-BE

participant HM as ACT-HM

participant SP as ACT-SP-EXT

participant SYS as AssetCore

NU->>SYS: Báo sự cố (Failure Report)

SYS->>SYS: Auto Asset state -> in_repair

SYS->>BE: Notification

BE->>SYS: Mở CM Work Order

BE->>SYS: Phân loại severity

alt Severity High

BE->>HM: Escalate

HM->>SYS: Approve CM plan

HM->>SP: Mời service provider (nếu cần)

end

BE->>SYS: Thực hiện sửa chữa, ghi spare consumption

BE->>SYS: Test sau sửa chữa

BE->>SYS: Đóng CM (state=completed)

HM->>SYS: Verify & release

SYS->>SYS: Asset state -> released_for_use

SYS->>SYS: Lifecycle Event 'repaired'

```

#### Severity matrix CM

| Severity | Định nghĩa | SLA phản hồi | SLA hoàn thành (Class C/D) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Critical | Thiết bị critical, ảnh hưởng cấp cứu hoặc ICU. | ≤ 1 giờ trong giờ HC; ≤ 2 giờ ngoài giờ HC. | ≤ 24 giờ. |
| S2 — Major | Thiết bị quan trọng, ảnh hưởng lịch khám hoặc xét nghiệm. | ≤ 4 giờ. | ≤ 72 giờ. |
| S3 — Minor | Lỗi không ảnh hưởng vận hành chính. | ≤ 1 ngày làm việc. | ≤ 7 ngày. |
| S4 — Cosmetic | Vấn đề ngoại hình, không ảnh hưởng chức năng. | ≤ 3 ngày làm việc. | ≤ 14 ngày. |

## 1.4.5 Process map IMM-11 — Hiệu năng và hiệu chuẩn

```mermaid

sequenceDiagram

participant SCH as Scheduler

participant BE as ACT-BE

participant SP as ACT-SP-EXT

participant HM as ACT-HM

participant QA as ACT-QA

participant SYS as AssetCore

SCH->>SYS: Daily calibration due check

SYS->>SYS: Sinh Calibration WO

alt Self-calibration

BE->>SYS: Thực hiện theo SOP

else Third-party

HM->>SP: Đặt lịch service provider

SP->>SYS: Cung cấp Calibration Certificate

BE->>SYS: Upload Certificate

end

BE->>SYS: Ghi Test Result

alt Pass

SYS->>SYS: Lifecycle Event 'calibration_completed'

SYS->>SYS: Cập nhật next_due

else Fail

SYS->>SYS: Asset state -> out_of_service

SYS->>HM: Escalate

HM->>SYS: Mở CM hoặc Decommission

end

QA->>SYS: Verify Calibration Certificate đã đính kèm

```

#### Loại hiệu chuẩn / kiểm định

| Loại | Áp dụng cho | Tần suất tối thiểu | Cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu chuẩn nội bộ | Thiết bị có procedure nội bộ và thiết bị chuẩn nội bộ. | Theo Maintenance Plan. | Phòng Vật tư – TTBYT. |
| Hiệu chuẩn bên thứ ba | Phương tiện đo bắt buộc kiểm định pháp lý. | Theo quy định, thường 12 tháng. | Tổ chức kiểm định được chỉ định. |
| Kiểm định an toàn bức xạ | Thiết bị X-quang, CT, can thiệp DSA, xạ trị. | 12 tháng. | Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân hoặc tổ chức được uỷ quyền. |
| Kiểm định an toàn điện | Theo SOP nội bộ. | 12 tháng. | Phòng Vật tư – TTBYT. |

## 1.4.6 Process map IMM-12 — Bảo trì khắc phục (sự cố nghiêm trọng & CAPA)

```mermaid

sequenceDiagram

participant DR as ACT-DR

participant DH as ACT-DH

participant HM as ACT-HM

participant QA as ACT-QA

participant PO as ACT-PO

participant SYS as AssetCore

DR->>SYS: Adverse Event Report

SYS->>SYS: Auto Asset -> out_of_service (precaution)

SYS->>QA: Notification

QA->>SYS: Mở Compliance Case

QA->>HM: Yêu cầu RCA

HM->>SYS: Tạo Root Cause Analysis

HM->>QA: Đề xuất CAPA

QA->>SYS: Mở CAPA Case

QA->>SYS: Plan & assign action

HM->>SYS: Thực hiện corrective action

HM->>SYS: Thực hiện preventive action (nếu có)

QA->>SYS: Effectiveness Check sau 3-6 tháng

alt Hiệu lực

QA->>SYS: Đóng CAPA

SYS->>SYS: Lifecycle Event 'capa_closed'

else Không hiệu lực

QA->>SYS: Reopen CAPA hoặc tạo CAPA mới

end

PO->>SYS: Review tại management review tiếp theo

```

#### CAPA classification

| Loại | Định nghĩa | Thời hạn đóng tối đa |
| --- | --- | --- |
| Immediate Containment | Hành động ngăn lan tức thì (cô lập thiết bị, dừng dùng). | ≤ 24 giờ. |
| Corrective Action | Khắc phục nguyên nhân gốc. | ≤ 30 ngày. |
| Preventive Action | Ngăn tái diễn ở các thiết bị cùng loại. | ≤ 90 ngày. |
| Effectiveness Check | Xác nhận hiệu lực sau khi thực hiện. | Sau 3–6 tháng. |

# 1.5 Business Rules Catalog

Mỗi rule có ID ổn định dạng `BR-<MODULE>-<số>`. Rule áp dụng tại thời điểm validate, before-save, before-submit, hoặc on-state-change. Bảng dưới là Wave 1 baseline; rule mới được thêm phải có ID kế tiếp và phải có entry trong rule catalog này.

## 1.5.1 Rules tổng (cross-module)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi mong đợi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-CORE-001 | Mọi Medical Asset phải có asset_id duy nhất theo naming rule. | before_insert | Reject nếu trùng; auto-suggest mã kế tiếp. | Hard |
| BR-CORE-002 | Mọi DocType nguồn phải có owner và creation_user. | before_save | Reject nếu thiếu owner. | Hard |
| BR-CORE-003 | Mọi state-change quan trọng phải sinh Lifecycle Event. | on_workflow_action | Auto-create Lifecycle Event với payload chuẩn. | Hard |
| BR-CORE-004 | Audit log phải ghi đủ user, time, before/after cho mọi thay đổi. | on_change | Reject nếu audit log không ghi được. | Hard |
| BR-CORE-005 | Mọi attachment evidence phải có metadata bắt buộc: type, scope, capture_date. | before_attach | Reject nếu thiếu metadata. | Hard |
| BR-CORE-006 | Asset thuộc Class C/D không được set 'released_for_use' nếu thiếu hồ sơ pháp lý bắt buộc. | on_workflow_release | Block; gợi ý hồ sơ thiếu. | Hard |

## 1.5.2 Rules IMM-04 (Lắp đặt, định danh)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM04-001 | Auto-create Medical Asset khi Purchase Receipt submit cho Item type='Medical Equipment'. | Purchase Receipt on_submit | Tạo Medical Asset state=installed_pending. | Hard |
| BR-IMM04-002 | QR/Barcode phải khớp asset_id và đã in trước khi đóng Installation WO. | Installation WO on_submit | Block nếu chưa có evidence in QR. | Hard |
| BR-IMM04-003 | Initial Inspection phải có ≥ 1 attachment bằng chứng (ảnh hoặc biên bản). | Initial Inspection on_submit | Block nếu thiếu. | Hard |
| BR-IMM04-004 | Asset chỉ được commission khi tất cả Initial Inspection items pass. | Asset workflow commission | Block; cảnh báo item fail. | Hard |
| BR-IMM04-005 | Asset Class C/D không thể release_for_use nếu thiếu giấy phép kiểm định bắt buộc. | Asset workflow release | Block; danh sách hồ sơ thiếu. | Hard |
| BR-IMM04-006 | User training cho asset Class C/D phải có ≥ 1 user được chứng nhận trước khi release. | Asset workflow release | Block. | Hard |

## 1.5.3 Rules IMM-05 (Đăng ký, hồ sơ pháp lý)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM05-001 | Document Record có expiry_date phải sinh alert trước 60/30/7 ngày. | Daily scheduler | Auto notification owner + HM. | Hard |
| BR-IMM05-002 | Document Record hết hạn quá 30 ngày: chuyển asset 'out_of_service' với reason 'license_expired'. | Daily scheduler | Asset state-change. | Hard |
| BR-IMM05-003 | Số đăng ký lưu hành phải là duy nhất trong toàn hệ thống. | before_insert | Reject duplicate. | Hard |
| BR-IMM05-004 | Mỗi loại hồ sơ chỉ được effective tối đa 1 record cùng lúc trên cùng asset. | on_state effective | Auto-retire bản cũ; tạo Lifecycle Event 'document_superseded'. | Hard |

## 1.5.4 Rules IMM-08 (PM)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM08-001 | Mỗi Medical Asset 'released_for_use' phải có ít nhất 1 Maintenance Plan active. | Asset workflow release | Block release; yêu cầu tạo plan hoặc apply template. | Hard |
| BR-IMM08-002 | PM Work Order tự sinh trước due date 14/7/3/1 ngày, 4 lần. | Daily scheduler | Tạo PM WO state=planned, gửi notification. | Hard |
| BR-IMM08-003 | PM WO không được đóng nếu thiếu evidence (ảnh và checklist hoàn tất). | WO on_submit | Block. | Hard |
| BR-IMM08-004 | PM WO quá due 7 ngày: tự động state=overdue và escalate hằng ngày. | Daily scheduler | State-change + notification leveled. | Hard |
| BR-IMM08-005 | PM phát hiện hư hỏng phải link CM WO và pause PM cho đến khi CM hoàn tất. | WO action 'found_defect' | Pause PM + auto-create CM WO. | Soft (cảnh báo, cho phép override với lý do) |
| BR-IMM08-006 | Spare consumption trong PM phải khớp item trong Maintenance Plan checklist. | WO on_submit | Cảnh báo nếu lệch. | Soft |

## 1.5.5 Rules IMM-09 (Sửa chữa, phụ tùng, software update)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM09-001 | Failure Report phải có severity và description ≥ 50 ký tự. | before_save | Block. | Hard |
| BR-IMM09-002 | CM WO severity S1 phải có HM approve trong vòng SLA phản hồi. | WO state=in_progress | Auto-escalate sau ngưỡng SLA. | Hard |
| BR-IMM09-003 | Spare Part consumption trong CM WO phải có Stock Entry tương ứng. | WO on_submit | Block nếu chưa stock entry. | Hard |
| BR-IMM09-004 | Software update phải đính kèm release note và biên bản cấu hình trước/sau. | Software Update Record on_submit | Block. | Hard |
| BR-IMM09-005 | Recall/FSCA bắt buộc tạo CAPA Case linked. | Recall on_submit | Auto-create CAPA Case. | Hard |

## 1.5.6 Rules IMM-11 (Calibration)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM11-001 | Asset thuộc 'phương tiện đo' phải có Calibration Plan active. | Asset workflow release | Block release nếu thiếu. | Hard |
| BR-IMM11-002 | Calibration Certificate phải đính kèm trước khi đóng Calibration WO. | WO on_submit | Block. | Hard |
| BR-IMM11-003 | Calibration fail: tự động asset state=out_of_service và mở CM linked. | Calibration WO state=fail | State-change + auto-create CM. | Hard |
| BR-IMM11-004 | Calibration WO không được đóng nếu Test Result tolerance vượt ngưỡng SOP. | WO on_submit | Block; yêu cầu RCA. | Hard |
| BR-IMM11-005 | Calibration certificate sắp hết hạn: alert 30/14/7 ngày đến HM. | Daily scheduler | Notification. | Hard |

## 1.5.7 Rules IMM-12 (CM nghiêm trọng & CAPA)

| Rule ID | Mô tả | Trigger | Hành vi | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM12-001 | Adverse Event phải mở Compliance Case trong 24h. | Adverse Event on_submit | Auto-create Compliance Case. | Hard |
| BR-IMM12-002 | Compliance Case severity High phải có RCA trước 7 ngày. | Daily scheduler | Escalate nếu trễ. | Hard |
| BR-IMM12-003 | CAPA phải có owner và due date khi mở. | before_submit | Block. | Hard |
| BR-IMM12-004 | CAPA Effectiveness Check phải xảy ra sau 90–180 ngày. | Daily scheduler | Tạo task Effectiveness Check. | Hard |
| BR-IMM12-005 | CAPA không hiệu lực phải reopen hoặc tạo CAPA mới linked. | Effectiveness Check fail | Block close; yêu cầu hành động tiếp. | Hard |

# 1.6 SLA & Approval Matrix

## 1.6.1 SLA SLA phản hồi và xử lý

| Loại sự kiện | SLA phản hồi | SLA hoàn thành | Escalation L1 | Escalation L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM Severity S1 (Critical) | ≤ 1 giờ | ≤ 24 giờ | Sau 30 phút quá hạn → HM | Sau 1 giờ → PO |
| CM Severity S2 (Major) | ≤ 4 giờ | ≤ 72 giờ | Sau 1 giờ quá → HM | Sau 4 giờ → PO |
| CM Severity S3 (Minor) | ≤ 1 ngày làm việc | ≤ 7 ngày | Sau 1 ngày quá → HM | Sau 3 ngày → PO |
| CM Severity S4 (Cosmetic) | ≤ 3 ngày làm việc | ≤ 14 ngày | Sau 1 tuần quá → HM | — |
| PM due 1 ngày trước | Notification | — | — | — |
| PM overdue 7 ngày | — | — | Daily đến HM | Sau 14 ngày → PO |
| Calibration due 14 ngày | Notification | — | — | — |
| Calibration overdue | — | — | Đến HM ngay khi quá hạn | Sau 7 ngày → PO + tự out_of_service |
| License expiring 60 ngày | Notification | — | — | — |
| License expired 30 ngày | — | — | Asset out_of_service auto | PO biết qua dashboard |

## 1.6.2 Approval matrix tổng

| Quyết định | Người đề xuất | Người duyệt | Người ký cuối |
| --- | --- | --- | --- |
| Charter Wave | PO + SA | Sponsor + HTM Mgr | Sponsor |
| Spec Sheet thiết bị mới (>500 triệu) | HTM Mgr | PO + Trưởng khoa | Sponsor |
| Spec Sheet thiết bị mới (≤500 triệu) | HTM Mgr | PO | PO |
| Quyết định mua sắm | PR + HTM Mgr | Council mua sắm | Sponsor |
| Release for use (Class C/D) | HTM Mgr | QA Officer | HTM Mgr |
| Release for use (Class A/B) | Biomed Engineer | HTM Mgr | HTM Mgr |
| Maintenance Plan | Biomed Engineer | HTM Mgr | HTM Mgr |
| Calibration Plan | Biomed Engineer | HTM Mgr + QA | HTM Mgr |
| CAPA Plan | QA Officer + HTM Mgr | PO | QA Officer |
| CAPA Closure (effectiveness) | QA Officer | PO | QA Officer |
| Decommissioning | HTM Mgr | PO + Finance | Sponsor |
| Recall internal | QA Officer | PO + HTM Mgr | Sponsor |
| Change to QMS document Tier 1-2 | QA Officer | PO | Sponsor |
| Change to QMS document Tier 3-4 | Owner doc | QA Officer | QA Officer |

# 1.7 Lifecycle State Machine của Medical Asset

## 1.7.1 Sơ đồ trạng thái

```mermaid

stateDiagram-v2

[*] --> need_registered

need_registered --> specs_approved

specs_approved --> procurement_approved

procurement_approved --> received

received --> installed_pending

installed_pending --> installed

installed --> commissioned

commissioned --> released_for_use

released_for_use --> in_use

in_use --> in_repair

in_repair --> released_for_use

in_use --> out_of_service

out_of_service --> in_repair

out_of_service --> released_for_use

in_use --> idle

idle --> in_use

in_use --> transferred

transferred --> in_use

in_use --> retired

out_of_service --> retired

retired --> disposed

retired --> donated

retired --> stored_long_term

```

## 1.7.2 Bảng giải thích trạng thái

| State | Mô tả nghiệp vụ | Điều kiện vào | Action cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| need_registered | Nhu cầu đã ghi nhận, chưa có spec. | Need Request submit. | Approve specs, Cancel. |
| specs_approved | Spec đã duyệt. | Spec Sheet submit & approved. | Procurement decision. |
| procurement_approved | Đã chốt vendor, chờ giao. | PO submitted. | Receive. |
| received | Đã nhận, chưa lắp. | Purchase Receipt. | Open installation WO. |
| installed_pending | Đang trong quá trình lắp đặt. | Installation WO mở. | Submit installation done. |
| installed | Đã lắp xong, chưa nghiệm thu. | Installation WO completed. | Approve initial inspection. |
| commissioned | Đã pass initial inspection. | Initial Inspection passed. | Release. |
| released_for_use | Đã đủ điều kiện sử dụng. | License + Training đầy đủ. | Move to in_use khi có ca dùng đầu tiên. |
| in_use | Đang sử dụng vận hành bình thường. | Có operation log đầu tiên. | PM, CM, Idle, Transfer, Retire. |
| in_repair | Đang sửa chữa. | CM WO opened. | Complete CM. |
| out_of_service | Tạm dừng vì lý do an toàn / hồ sơ / fail calibration. | Auto theo rule hoặc thủ công. | Repair, Recall, Retire. |
| idle | Không sử dụng tạm thời. | Quyết định khoa. | Return to use. |
| transferred | Chuyển khoa. | Asset Movement record. | Confirm receive at new dept. |
| retired | Đã quyết định ngưng vĩnh viễn. | Decommission Decision. | Dispose, Donate, Store long-term. |
| disposed | Đã thanh lý/hủy. | Disposal Record. | — |
| donated | Đã tặng. | Donation Record. | — |
| stored_long_term | Lưu kho dài hạn. | Storage Record. | Re-evaluate sau N năm. |

## 1.7.3 Quy tắc bất biến của state machine

- Mọi transition phải sinh Lifecycle Event với type tương ứng.

- Mọi transition đến retired/disposed/donated/stored_long_term không thể đảo ngược, trừ khi có Change Control approve.

- Không có transition trực tiếp từ in_use đến retired bỏ qua out_of_service hoặc commissioned->retired bỏ qua in_use, trừ trường hợp recall vĩnh viễn được Sponsor ký.

- State out_of_service không thể tự động chuyển in_use; phải qua repair hoặc release decision.

- Mỗi state đều có guard condition kiểm tra hồ sơ pháp lý, training, calibration phù hợp.

# 1.8 QMS Artifact Matrix

QMS chia 4 tầng theo IMMIS. Mỗi module ánh xạ sang các tài liệu QMS bắt buộc và khuyến nghị. Bảng dưới khoá baseline cho Wave 1.

## 1.8.1 Định nghĩa 4 tầng tài liệu QMS

| Tầng | Mã | Loại | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | QC | Quality Policy / Quality Manual | Chính sách chất lượng HTM, sổ tay HTM. |
| Tier 2 | PR/SOP | Procedure / SOP | SOP tiếp nhận thiết bị mới, SOP PM, SOP Calibration, SOP CAPA, SOP Decommission. |
| Tier 3 | WI/JD | Work Instruction / Job Description | WI vận hành máy MRI 1.5T model X, JD Biomed Engineer. |
| Tier 4 | BM/HS/KPI-DASH | Form / Record / Dashboard | Biên bản nghiệm thu, Calibration Certificate, Dashboard PM compliance. |

## 1.8.2 Ma trận QMS × Module

| Module | Tier 1 — QC | Tier 2 — PR/SOP | Tier 3 — WI/JD | Tier 4 — BM/HS/KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMM-01 | Chính sách đầu tư trang TBYT | SOP-NA-01 Lập nhu cầu TBYT | WI-NA-01 Khảo sát nhu cầu khoa | BM-NA-01 Phiếu đề xuất nhu cầu; KPI Need-to-Procurement lead time |
| IMM-02 | — | SOP-SP-01 Lập specs | WI-SP-01 Khảo sát thị trường | BM-SP-01 Spec Sheet; BM-SP-02 Market Comparison |
| IMM-03 | Chính sách mua sắm và chống xung đột lợi ích | SOP-PR-01 Đánh giá vendor & mua sắm | WI-PR-01 Chấm điểm vendor | BM-PR-01 Vendor Evaluation; BM-PR-02 Procurement Decision; KPI Procurement cycle time |
| IMM-04 | Chính sách an toàn lắp đặt | SOP-IN-01 Tiếp nhận và lắp đặt | WI-IN-01 Gắn QR và inventory; WI-IN-02 Initial inspection | BM-IN-01 Biên bản nghiệm thu; BM-IN-02 Initial Inspection Checklist |
| IMM-05 | Chính sách hồ sơ pháp lý | SOP-RG-01 Đăng ký & lưu hồ sơ | WI-RG-01 Lưu trữ Document Record | BM-RG-01 Bộ hồ sơ pháp lý; KPI License compliance |
| IMM-06 | — | SOP-TR-01 Đào tạo người dùng | WI-TR-01 Giáo trình per Device Model | BM-TR-01 Training Certificate; BM-TR-02 Operator Authorization |
| IMM-07 | — | SOP-PF-01 Theo dõi hiệu năng | WI-PF-01 Thu thập downtime | KPI Uptime, MTBF, MTTR |
| IMM-08 | Chính sách bảo trì | SOP-PM-01 Bảo trì định kỳ | WI-PM-01 PM Checklist per Device Model | BM-PM-01 PM Report; KPI PM compliance, PM on-time rate |
| IMM-09 | — | SOP-CM-01 Sửa chữa & phụ tùng; SOP-SU-01 Software update | WI-CM-01 Quy trình sửa per Device Model; WI-SU-01 Quy trình update firmware | BM-CM-01 CM Report; BM-SU-01 Software Update Record; KPI MTTR, Spare lead time |
| IMM-10 | Chính sách post-market | SOP-PM-EX-01 Báo cáo adverse event | WI-PM-EX-01 Quy trình báo Sở Y tế | BM-PM-EX-01 Adverse Event Report; KPI Adverse event rate |
| IMM-11 | Chính sách hiệu chuẩn | SOP-CL-01 Hiệu chuẩn & kiểm định | WI-CL-01 Hiệu chuẩn nội bộ per Device Model | BM-CL-01 Calibration Certificate; KPI Calibration compliance |
| IMM-12 | Chính sách CAPA | SOP-CA-01 CAPA process | WI-CA-01 RCA technique; WI-CA-02 Effectiveness Check | BM-CA-01 CAPA Form; KPI CAPA cycle time, CAPA effectiveness rate |
| IMM-13 | — | SOP-IT-01 Idle/Transfer | WI-IT-01 Asset Movement | BM-IT-01 Asset Movement Record |
| IMM-14 | Chính sách giải nhiệm và xử lý chất thải | SOP-DC-01 Decommission | WI-DC-01 Disposal & donation | BM-DC-01 Decommission Record; BM-DC-02 Disposal Record |
| IMM-15 | — | SOP-SI-01 Spare parts inventory | WI-SI-01 Reorder logic | BM-SI-01 Stock Entry; KPI Spare availability |
| IMM-16 | Chính sách tuân thủ và audit | SOP-CP-01 Compliance tracking | WI-CP-01 Audit nội bộ | BM-CP-01 Audit Finding; Dashboard Compliance |
| IMM-17 | — | SOP-PA-01 Predictive analytics | WI-PA-01 Quy trình review dự báo | BM-PA-01 Prediction Report |

## 1.8.3 Quy tắc QMS xuyên suốt

- Mọi tài liệu QMS phải có owner, version, effective date, review date, distribution list. Nguyên tắc: tài liệu không có owner không được effective.

- Khi tài liệu Tier 2 thay đổi MAJOR (đổi quy trình), phải ấn định re-training nhân sự liên quan và ghi nhận BM-TR mới.

- Mọi sự không phù hợp phát sinh trong vận hành phải có liên kết về SOP/WI có hiệu lực tại thời điểm đó (audit forward & backward).

- Management Review hằng quý phải đầu vào: PM compliance, Calibration compliance, License compliance, CAPA cycle time, CAPA effectiveness, Adverse event rate, MTBF/MTTR theo top thiết bị.

# Kết Tập 1

Tập 1 đã chốt scope, wave plan, actor map, process map, business rules, SLA, lifecycle state machine và QMS matrix. Đây là input bắt buộc cho Tập 3 (Data & DocType) và Tập 4 (Workflow / Permission / Engine). Mọi DocType, workflow, permission được thiết kế ở các tập sau phải có thể truy ngược về một mục cụ thể trong Tập 1.