BỘ TÀI LIỆU BÀN GIAO

AssetCore on Frappe / ERPNext v15

TẬP 7

TEST, UAT & ACCEPTANCE

Test strategy, fixture, golden scenarios, user story Gherkin, UAT, traceability

Phiên bản: 1.0  |  Trạng thái: Final draft  |  Ngày: 2026-05-05

Người soạn: AssetCore Architecture Team   |   Đối tượng đọc: Dev IT, BA, QA, DevOps

# Mục lục

| # | Mục | Chủ đề |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Test Strategy | Layer test, công cụ, môi trường, ngân sách lỗi |
| 7.2 | Test Data Set & Fixture | Golden master, sample data, reset policy |
| 7.3 | Golden Scenarios End-to-End | Kịch bản end-to-end Wave 1 (mỗi module Wave 1) |
| 7.4 | User Story Backlog với Gherkin | Backlog Wave 1, mỗi story có acceptance |
| 7.5 | UAT Skeleton | Script UAT, checklist signoff, rollback |
| 7.6 | Traceability Matrix | Business rule → Story → DocType/Workflow → Test → UAT → QMS evidence |

# 7.1 Test Strategy

## 7.1.1 Test pyramid

```mermaid

flowchart TB

E2E[E2E UI / UAT scenarios — chậm, ít, business-driven]

INT[Integration tests — API, FHIR, webhook, DB migration]

UNT[Unit tests — domain logic L3, business rules]

BUSE[Static — lint, type, schema, secret scan]

BUSE --> UNT --> INT --> E2E

```

## 7.1.2 Layer & công cụ

| Layer | Mục tiêu coverage | Công cụ | Run khi |
| --- | --- | --- | --- |
| Static (lint/type/schema/secret) | 100% pass | ruff, eslint, mypy (if used), prettier, gitleaks, trufflehog | Pre-commit + CI. |
| Unit | Domain layer (L3) ≥ 80%; toàn project ≥ 70% | pytest, frappe TestCase, jest | CI mỗi push. |
| Integration | API endpoint mỗi cái ≥ 1 happy + 1 error; DocType validate; migration patch idempotent | pytest + Frappe test runner; pact contract test | CI mỗi PR. |
| E2E UI | Mỗi golden scenario Wave 1 chạy end-to-end | Playwright (TS) chạy headless trên CI nightly | Nightly + pre-release. |
| Performance | P95 endpoint, P95 background job | k6 / JMeter | Nightly + pre-release. |
| Security | OWASP Top 10 + bandit + dependency scan | Bandit, npm audit, OWASP ZAP | Weekly + pre-release. |
| Accessibility | WCAG 2.1 AA cho 5 view chính | axe-core / pa11y | Weekly. |

## 7.1.3 Môi trường test

| Môi trường | Mục đích | Data | Reset policy |
| --- | --- | --- | --- |
| dev (laptop) | TDD nhanh, smoke | Fixture | Tự reset bằng `bench reset` script. |
| CI ephemeral | Run tự động pull request | Fixture từ git | Tạo mới mỗi PR, tự xoá khi merge. |
| staging | Integration + nightly E2E | Sanitized prod clone (Wave ≥ 2) | Refresh hằng tuần. |
| uat | UAT bởi business | Subset prod sanitized + golden scenario data | Refresh trước cycle UAT. |
| prod | Vận hành thật | Prod data | Không reset. |

## 7.1.4 Definition of test pass

- CI pipeline pass tất cả các layer trên.

- Không có lỗi P1/P2 (Critical/High) còn mở.

- Không có lỗi P3 (Medium) > 5 cái còn mở khi release.

- Không có lỗi P4 (Low) > 20 cái còn mở khi release.

- Coverage không giảm so với baseline.

- Performance P95 không tăng > 10% so với baseline.

## 7.1.5 Phân loại lỗi

| Severity | Mô tả | SLA fix |
| --- | --- | --- |
| P1 — Critical | Sập hệ thống, mất dữ liệu, lỗi an toàn người bệnh, lỗi CAPA/Audit không hoạt động. | Hotfix ≤ 24h. |
| P2 — High | Tính năng quan trọng không dùng được; workaround tốn nhiều thao tác. | Trong sprint hiện tại. |
| P3 — Medium | Lỗi tính năng phụ, có workaround dễ. | Sprint kế tiếp. |
| P4 — Low | UX, typo, nhỏ. | Backlog. |

# 7.2 Test Data Set & Fixture

## 7.2.1 Phân loại fixture

| Loại | Mục đích | Vị trí | Load |
| --- | --- | --- | --- |
| Master fixture | Master data cần thiết cho hệ thống chạy (Role, Workflow, Risk Class…) | assetcore/fixtures/ | Tự động khi `bench migrate`. |
| Demo fixture | Sample data tham khảo (Device Model, Vendor, Department mẫu) | assetcore/demo/ | Manual `bench --site demo execute assetcore.demo.load`. |
| Test fixture | Data dùng trong unit/integration test | assetcore/<sub>/tests/fixtures/ | Trong test setup. |
| UAT fixture (golden) | Data sống cho UAT, tái lập mọi golden scenario | assetcore/uat/golden/ | Reset trước mỗi UAT cycle. |

## 7.2.2 Golden master cho UAT — Wave 1

Golden master gồm 50 Medical Asset đa dạng đủ phủ kịch bản. Mỗi asset có hồ sơ pháp lý, Maintenance Plan, Calibration Plan tương ứng risk_class.

| Bộ | Số lượng | Đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| Imaging Class C/D | 10 | Bao gồm 1 MRI, 1 CT, 2 X-quang, 1 DSA, 1 Mammography, 4 siêu âm. Đầy đủ kiểm định bức xạ. |
| ICU Class C | 10 | Máy thở, monitor, máy lọc máu. Calibration_required=1. |
| Lab Class B | 10 | Máy huyết học, sinh hoá, miễn dịch. Calibration_required=1. |
| Surgery Class C | 5 | Máy gây mê, dao mổ điện, đèn mổ. |
| General Ward Class A | 10 | Bơm tiêm điện, monitor cá nhân, giường điện. |
| Sterilization | 5 | Autoclave + ETO. |

## 7.2.3 Reset policy

- Mỗi cycle UAT bắt đầu = restore golden master từ snapshot mới nhất; chấp nhận mất các thay đổi tạm trong cycle trước.

- Reset script: 1 lệnh `bench --site uat execute assetcore.uat.reset_golden` chạy ≤ 5 phút.

- Snapshot golden được giữ trong git LFS, có version (v1.0, v1.1…).

## 7.2.4 Sample test data nhanh cho dev

# assetcore/sample/load_sample.py — chạy local

def load_sample():

create_supplier("ACME Medical")

create_device_model("ACME-MR-1.5T", manufacturer="ACME Medical",

risk_class_default="C", calibration_required_default=True)

asset = create_medical_asset(

device_model="ACME-MR-1.5T",

serial_no="ACME-MR-001",

risk_class="C",

criticality="CRITICAL",

department="RAD",

location="MRI Room 1",

)

create_maintenance_plan(asset, frequency="quarterly", tasks=...)

create_calibration_plan(asset, calibration_type="external",

frequency_months=12, service_provider="Calibration Co")

create_legal_documents(asset)  # registration, COA, CERT-RAD

transition_asset(asset, "released_for_use")

print("Sample asset:", asset.name)

# 7.3 Golden Scenarios End-to-End — Wave 1

Mỗi golden scenario là một kịch bản chạy thật end-to-end mô phỏng vòng đời thực, từ tiếp nhận thiết bị đến kết quả KPI hiển thị trên dashboard. UAT pass = chạy tất cả golden scenario thành công, không phải chỉ pass test đơn lẻ.

## 7.3.1 Scenario GS-01 — Vòng đời thiết bị MRI Class C

### Mô tả

Mô phỏng từ tiếp nhận MRI 1.5T mới đến chạy 1 chu kỳ PM, 1 lần CM, 1 lần calibration, đến khi đóng 1 CAPA case. Mục tiêu: kiểm chứng IMM-04, IMM-05, IMM-08, IMM-09, IMM-11, IMM-12 hoạt động liên thông.

### Steps

- Procurement Officer tạo Purchase Receipt cho 1 ACME-MR-1.5T.

- Hệ thống auto-create Medical Asset MA-2026-XXXXX với state=installed_pending.

- Biomed Engineer mở Installation WO, hoàn tất, đính 2 ảnh + biên bản nghiệm thu.

- HM submit Initial Inspection với overall_result=pass.

- QMS Officer upload đầy đủ Document Record: LIC-MOH-REG, COA, CERT-RAD, Service Contract.

- HM trigger 'Release for Use' → asset.state=released_for_use; QA co-sign vì Class C.

- Hệ thống tự sinh PM WO theo Maintenance Plan trước due 14 ngày.

- Biomed Engineer mở PM WO, hoàn tất checklist, đính 3 ảnh, đóng PM.

- Operator báo Failure Report 'Hình ảnh có nhiễu lạ', severity S2.

- Hệ thống auto-create CM WO, asset.state=in_repair.

- Biomed Engineer điều tra, phát hiện coil hỏng, đặt phụ tùng, sửa, đóng CM.

- HM verify, asset.state=released_for_use.

- Calibration WO sinh tự động trước due 30 ngày; Service Provider thực hiện calibration external; cấp Calibration Certificate.

- Biomed Engineer upload Calibration Certificate; WO đóng pass.

- 3 tháng sau, lại có Failure Report tương tự coil hỏng.

- QMS Officer mở Compliance Case + RCA + CAPA Case (root cause=design defect coil).

- Vendor cung cấp recall coil; AssetCore áp Recall Notice; CAPA action thay coil cho 1 thiết bị bị ảnh hưởng.

- 90 ngày sau, Effectiveness Check: 0 lần tái xảy ra → CAPA closed effective.

- Dashboard HTM hiển thị: uptime_30d, MTBF_90d, MTTR_90d, PM compliance 100%, Calibration compliance 100%, license_compliance 100%, CAPA cycle time, CAPA effectiveness.

### Expected results

- MA-2026-XXXXX kết thúc ở state=released_for_use.

- ≥ 5 Lifecycle Event: installed, commissioned, released_for_use, pm_completed, repaired, calibration_completed, capa_opened, capa_closed.

- ≥ 12 Document Record liên quan.

- Dashboard hiện đầy đủ KPI cho asset; drill-down về asset thành công.

- Audit chain verify pass.

### Acceptance criteria

- Mọi state-change đều có Lifecycle Event tương ứng (BR-CORE-003).

- Mọi WO close đều có evidence (BR-IMM08-003, BR-IMM09-003).

- CAPA effectiveness check pass và closure_summary có ≥ 100 ký tự.

- Audit log hash chain còn nguyên vẹn từ đầu đến cuối scenario.

## 7.3.2 Scenario GS-02 — License expired ép out_of_service

Mô phỏng compliance lỗi: 1 X-quang Class C có CERT-RAD hết hạn, hệ thống tự đẩy out_of_service, đến khi gia hạn xong tự release lại.

- Asset MA-XR-001 có CERT-RAD effective_until = 2026-04-15.

- Ngày 2026-03-15 (60 ngày trước hết hạn): nhận notification AL-003 lần 1.

- Ngày 2026-04-15 (30 ngày): notification AL-003 lần 2.

- Ngày 2026-05-08 (7 ngày): notification AL-003 lần 3.

- Ngày 2026-05-15 (hết hạn): asset legal_license_status=expired.

- Ngày 2026-06-14 (hết hạn 30 ngày, không gia hạn): hệ thống auto chuyển asset.state=out_of_service với reason 'license_expired'.

- HM mở dialog 'Đã có license mới', upload Document Record CERT-RAD mới hiệu lực 2026-06-10–2027-06-10.

- Hệ thống cập nhật legal_license_status=ok; HM trigger 'Return to Use' → asset.state=released_for_use.

### Acceptance criteria

- 3 notification AL-003 được gửi đúng thời điểm 60/30/7 ngày.

- Asset tự out_of_service đúng quy tắc BR-IMM05-002.

- Sau gia hạn, asset trở lại in_use thành công.

- Lifecycle Event 'license_expiring_soon', 'license_expired', 'out_of_service', 'returned_to_service' đầy đủ.

## 7.3.3 Scenario GS-03 — Calibration fail ép CM

Calibration external thất bại; asset auto out_of_service; CM được mở; sau sửa và recalibrate pass.

- Calibration WO sinh tự động cho máy huyết học.

- Service Provider thực hiện và báo Test Result vượt tolerance.

- WO Calibration đóng với close_code='completed_with_findings', validation_result=fail.

- Hệ thống auto: asset.state=out_of_service; mở CM WO link với severity=S2.

- Biomed Engineer thay reagent block, sửa, đóng CM.

- Re-trigger Calibration WO; lần này pass.

- Asset trở lại released_for_use; certificate mới được issue.

### Acceptance criteria

- BR-IMM11-003 thực thi: out_of_service tự động.

- CM linked với Calibration WO qua field linked_capa hoặc reference.

- Lịch sử calibration đầy đủ, certificate fail vẫn lưu (không xoá).

## 7.3.4 Scenario GS-04 — Recall vendor

- QMS Officer nhận FSCA từ vendor cho lot model nhất định.

- Tạo Recall Notice với scope_assets gồm 8 monitor đa thông số.

- Hệ thống auto-create Recall WO cho từng asset; CAPA Case auto-open.

- Biomed thực hiện firmware update theo recall instruction.

- Mỗi asset có Software Update Record + Document Record release note.

- Recall WO đóng từng cái; CAPA Case đóng sau khi Effectiveness Check 90 ngày.

### Acceptance criteria

- BR-IMM09-005 thực thi: CAPA tự động.

- Mọi asset trong scope có evidence firmware update.

- Dashboard 'Recall progress' hiển thị 100% completed.

## 7.3.5 Scenario GS-05 — Adverse event nghiêm trọng và CAPA

- Bác sĩ ICU report Adverse Event: monitor không cảnh báo arrhythmia trên 1 ca.

- Hệ thống auto-create Compliance Case severity=high; asset out_of_service ngay (precaution).

- QMS Officer assign HM thực hiện RCA dùng Fishbone.

- RCA conclusion: cài đặt threshold sai do user; bổ sung WI và training.

- CAPA Case mở với 2 corrective + 1 preventive (re-training all ICU operators).

- Sau 6 tháng, Effectiveness Check pass; CAPA closed.

- Báo cáo Sở Y tế (nếu áp dụng) export bundle qua print format.

### Acceptance criteria

- BR-IMM12-001 thực thi: Compliance Case mở trong 24h.

- RCA dùng Fishbone với đủ 6 nhóm yếu tố.

- CAPA hiệu lực được Effectiveness Check pass.

- Bundle BHYT/audit có thể xuất 1 PDF chứa tất cả document liên quan.

## 7.3.6 Scenario GS-06 — Decommission cuối vòng đời

- Asset 10 năm tuổi, replacement signal đã bật từ 6 tháng trước.

- HM mở Decommission Decision; upload đánh giá kinh tế kỹ thuật.

- Sponsor ký approval.

- Asset chuyển retired; thực hiện disposal record (recycling công ty A).

- Asset chuyển disposed; biên bản đính kèm.

- Lifecycle Event đầy đủ; báo cáo decommission generated.

### Acceptance criteria

- Sponsor signoff bắt buộc.

- Document Record Decommission + Disposal lưu vĩnh viễn (retention 10 năm sau decom).

- Asset không thể chuyển trở lại in_use; chỉ có thể tham chiếu đọc.

# 7.4 User Story Backlog với Gherkin

Mỗi user story Wave 1 có một section trong backlog với format chuẩn 'As a … I want … so that …' và acceptance criteria viết Gherkin (Given/When/Then). Số lượng story cho Wave 1 ước lượng ~80–100; mục này liệt kê 30 story đại diện đầy đủ các module Wave 1.

## 7.4.1 Story IMM-04 — Tiếp nhận và lắp đặt

Story US-IMM04-01: Auto-create Medical Asset

As a Procurement Officer

I want khi tôi submit Purchase Receipt cho Item type='Medical Equipment' thì Medical Asset được tự tạo

So that tôi không phải nhập 2 lần.

Acceptance:

Given tôi có Purchase Receipt với 1 dòng Item='ACME-MR-1.5T' qty=1

When tôi submit Purchase Receipt

Then Medical Asset được tạo với state='installed_pending'

And Asset core được tạo với liên kết ac_medical_asset

And Lifecycle Event 'received' được sinh

And primary_qr được auto-fill khớp asset_id

Story US-IMM04-02: Block release nếu thiếu QR

As a HTM Manager

I want không thể đóng Installation WO nếu chưa in QR code

So that mọi asset đều có định danh trước khi đưa vào sử dụng.

Acceptance:

Given Installation WO ở state='in_progress'

And asset.primary_qr=null hoặc evidence in QR chưa upload

When tôi cố submit completed

Then validation reject với message 'BR-IMM04-002: QR chưa được in'

## 7.4.2 Story IMM-05 — Hồ sơ pháp lý

Story US-IMM05-01: Alert license expiring

As a HTM Manager

I want nhận notification 60/30/7 ngày trước khi hồ sơ pháp lý hết hạn

So that tôi có thời gian gia hạn.

Acceptance:

Given Document Record có effective_until=today+60d

When daily scheduler chạy

Then notification AL-003 gửi đến document_owner và HM

And không gửi lại trong cùng ngày cho cùng document

Given effective_until=today+30d

Then notification AL-003 lần 2 gửi (lần đầu vẫn không lặp)

Story US-IMM05-02: Auto out_of_service license expired

As a System

I want khi license hết hạn quá 30 ngày, asset tự out_of_service

So that bệnh viện không vi phạm pháp luật.

Acceptance:

Given asset.state='in_use', Document Record CERT-RAD effective_until=today-30d

When daily scheduler chạy

Then asset.state='out_of_service'

And reason='license_expired'

And Lifecycle Event 'license_expired' và 'out_of_service' được sinh

And notification gửi đến HM và Department Head

## 7.4.3 Story IMM-08 — Bảo trì định kỳ

Story US-IMM08-01: Auto-generate PM WO

As a Biomed Engineer

I want WO PM được tự sinh trước due 14/7/3/1 ngày

So that tôi có thời gian chuẩn bị.

Acceptance:

Given Maintenance Plan active, next_due_date=today+14d

When daily PM scheduler chạy

Then 1 PM WO state='planned' được tạo

And assigned_team theo plan

And không tạo trùng nếu đã có WO planned cùng plan + cùng cycle

Given next_due_date=today+7d

Then nhận notification AL-001

Story US-IMM08-02: Block close PM nếu thiếu evidence

As a HTM Manager

I want không cho đóng PM WO nếu thiếu ảnh và checklist

So that audit không bị thiếu bằng chứng.

Acceptance:

Given PM WO state='in_progress', evidences.count=0

When BE submit completed

Then validation reject với message 'BR-IMM08-003: Phải có ≥ 1 evidence'

## 7.4.4 Story IMM-09 — CM và phụ tùng

Story US-IMM09-01: Failure Report tạo CM tự động

As a Operator

I want gửi Failure Report nhanh, hệ thống tự mở CM WO

So that không bị thất lạc thông tin.

Acceptance:

Given asset.state='in_use', tôi mở form Failure Report

When tôi nhập severity=S2, mô tả ≥ 50 ký tự, ảnh ≥ 1

And submit

Then asset.state='in_repair'

And CM WO được tạo, severity=S2, from_failure_report=FR-name

And notification gửi đến BE assigned và HM

Story US-IMM09-02: Spare consumption sinh Stock Entry

As a Biomed Engineer

I want khi ghi spare consumption, kho tự trừ

So that inventory luôn đồng bộ.

Acceptance:

Given CM WO state='in_progress', warehouse có sẵn 5 'COIL-MR-A'

When tôi thêm spare_consumption: COIL-MR-A qty=1, warehouse=Main

And submit dòng

Then Stock Entry kiểu Material Issue tạo qty=1, value-rate đúng

And bin của Main giảm 1

And nếu sau giảm < reorder_level → alert AL-013

## 7.4.5 Story IMM-11 — Calibration

Story US-IMM11-01: Calibration certificate bắt buộc

As a HTM Manager

I want không cho đóng Calibration WO nếu thiếu certificate

So that hồ sơ tuân thủ.

Acceptance:

Given Calibration WO state='in_progress'

And evidences thiếu file type='CERT-CAL'

When BE submit completed

Then validation reject với message 'BR-IMM11-002: Calibration Certificate bắt buộc'

Story US-IMM11-02: Calibration fail ép out_of_service

As a System

I want khi calibration fail, asset tự out_of_service và mở CM

So that thiết bị không tiếp tục dùng với độ chính xác sai.

Acceptance:

Given Calibration WO close_code='completed_with_findings', validation_result='fail'

When BE submit

Then asset.state='out_of_service'

And CM WO mới tạo severity=S2 link với asset

And Lifecycle Event 'calibration_failed' và 'out_of_service' sinh

## 7.4.6 Story IMM-12 — CAPA

Story US-IMM12-01: Adverse event mở Compliance Case 24h

As a QMS Officer

I want khi có adverse event, Compliance Case mở trong 24h

So that không bị trễ kiểm tra.

Acceptance:

Given tôi submit Adverse Event Report severity_clinical='patient_harm'

When submit

Then Compliance Case auto tạo với severity='high'

And QMS, HM, PO nhận notification ngay

And asset.state='out_of_service' (precaution)

Story US-IMM12-02: CAPA effectiveness check bắt buộc

As a QMS Officer

I want không cho close CAPA nếu chưa Effectiveness Check pass

So that QMS đảm bảo hành động hiệu lực.

Acceptance:

Given CAPA Case state='awaiting_eff_check'

And Effectiveness Check method='incident_count', threshold=0

And actual incident in 90d=2

When tôi cố trigger close

Then validation reject với message 'BR-IMM12-005: Effectiveness check chưa pass'

## 7.4.7 Story tổng (cross-module)

Story US-CORE-01: Audit chain verify

As a QMS Officer

I want chạy verify hash chain định kỳ

So that audit log không bị sửa lén.

Acceptance:

Given audit log có 10000 entries

When tôi POST /api/v1/audit-log/verify

Then trả về {valid: true, chain_index_last: 10000}

And nếu có entry bị sửa, trả về {valid: false, breakage_at: <index>}

And alert AL-010 dispatch ngay khi fail

Story US-CORE-02: ABAC theo khoa

As a Biomed Engineer thuộc khoa CDHA

I want chỉ thấy asset thuộc khoa CDHA

So that không lẫn lộn cross-khoa.

Acceptance:

Given user X có role 'AssetCore Biomed Engineer', department='CDHA'

When tôi mở list Medical Asset

Then chỉ thấy asset có department='CDHA'

When tôi truy cập trực tiếp asset CARDIO bằng URL

Then trả 403 Forbidden

(Đây là 14 story đại diện. Backlog đầy đủ Wave 1 ước lượng 80–100 story tương tự, nằm trong file Excel `Wave1-Story-Backlog.xlsx` đính kèm Tập 8 mục 8.9.)

# 7.5 UAT Skeleton

## 7.5.1 Cấu trúc UAT

- Mỗi UAT cycle = 5 ngày làm việc.

- Ngày 1: kick-off, training nhanh, smoke test.

- Ngày 2–4: chạy 6 golden scenario theo thứ tự GS-01 → GS-06.

- Ngày 5: chạy regression scenario do BA chuẩn bị; signoff hoặc reject.

## 7.5.2 Vai trò trong UAT

| Role | Trách nhiệm UAT |
| --- | --- |
| UAT Manager (BA Lead) | Chuẩn bị môi trường, chạy script, log defect. |
| Tester nghiệp vụ | Trưởng khoa, Biomed, QMS, Operator đại diện — thực hiện kịch bản theo vai. |
| Dev hỗ trợ | Trên Slack/Teams trong giờ UAT, fix bug P1/P2 trong cùng cycle. |
| UAT Approver | PO + HTM Manager + QMS Officer + Sponsor — ký signoff. |

## 7.5.3 UAT Test Script template

UAT Test ID: UAT-GS-01-Step-07

Scenario: GS-01 (MRI vòng đời)

Step: 07 — Operator báo Failure Report

Pre-condition: Đã xong step 6 (PM closed); asset state=in_use

Tester role: AssetCore Operator (user 'op_radiology@hospital.vn')

Steps:

1. Đăng nhập user op_radiology

2. Mở mobile PWA → Scan QR của MA-2026-XXXXX

3. Bấm 'Báo sự cố'

4. Chọn severity=S2

5. Mô tả: 'Hình ảnh MRI có nhiễu lạ kéo dài, ảnh hưởng chất lượng chẩn đoán, kéo dài 2 ngày'

6. Đính 1 ảnh chụp màn hình

7. Submit

Expected:

- Form submit thành công, hiển thị FR-name

- Asset state chuyển in_repair

- CM WO mới tạo, link FR

- Notification đến BE và HM (user 'be_radiology', 'htm_mgr')

Tester verify:

[ ] Asset state đã đổi

[ ] CM WO xuất hiện trong list của BE

[ ] BE nhận email notification

[ ] HM nhận email notification

Result: PASS / FAIL

If FAIL: log defect ID, screenshot, console log

## 7.5.4 Defect logging

- Mỗi defect được log trong 'AssetCore Issue Tracker' (có thể là Issue DocType custom hoặc Jira/GitLab issue).

- Trường bắt buộc: ID, severity (P1-P4), scenario, step, environment, expected, actual, screenshot, console log.

- Mọi defect P1/P2 phát hiện trong UAT phải được fix và re-test trước khi signoff.

## 7.5.5 UAT Signoff form

AssetCore Wave 1 — UAT SIGNOFF

UAT Cycle: ___

Period: ___ to ___

Environment: uat.assetcore.{tenant}.local

Build version: v1.0.0-rc__

Scenarios executed:

[ ] GS-01 MRI lifecycle ............ PASS / FAIL

[ ] GS-02 License expired .......... PASS / FAIL

[ ] GS-03 Calibration fail ......... PASS / FAIL

[ ] GS-04 Recall vendor ............ PASS / FAIL

[ ] GS-05 Adverse event + CAPA ..... PASS / FAIL

[ ] GS-06 Decommission ............. PASS / FAIL

Defect summary:

P1 open: ___    (must be 0 to signoff)

P2 open: ___    (must be 0 to signoff)

P3 open: ___    (allowed ≤ 5)

P4 open: ___    (allowed ≤ 20)

Performance verification:

P95 list view: ___ ms (target ≤ 1500)

P95 dashboard: ___ ms (target ≤ 3000)

PM scheduler: ___ s (target ≤ 300 cho 100k assets)

Approval:

PO ____________________________ Date: __________

HTM Manager ____________________ Date: __________

QMS Officer ____________________ Date: __________

Sponsor ________________________ Date: __________

## 7.5.6 Rollback plan

- Trước go-live: full DB backup + file storage backup; verify backup.

- Khi go-live thất bại P1: stop, restore backup, root cause, schedule lại go-live.

- Sau go-live, mỗi 2 giờ trong 24h đầu: spot-check 5 KPI và 3 random asset.

# 7.6 Traceability Matrix

Traceability matrix trải ngang qua tất cả các tập. Mỗi business rule phải có ít nhất một story, một test case, một golden scenario step và một QMS evidence. Mỗi story phải có ít nhất một test case đảm bảo. Bảng dưới là rút gọn cho 7 rule đại diện; matrix đầy đủ ~100 rule lưu trong file Excel `Traceability-Wave1.xlsx` (đính kèm trong repo dự án).

## 7.6.1 Sample matrix Wave 1

| Business Rule | User Story | DocType / Workflow | Test (unit) | Test (integration) | Golden scenario step | QMS Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-IMM04-002 (QR phải in) | US-IMM04-02 | AC Work Order Installation, validate hook | test_block_close_without_qr_evidence | test_installation_wo_api_block | GS-01 step 3 | WI-IN-01 |
| BR-IMM05-002 (License expired) | US-IMM05-02 | Compliance Record scheduler + Medical Asset workflow | test_compliance_status_updater | test_auto_out_of_service | GS-02 step 6 | SOP-RG-01 |
| BR-IMM08-002 (Auto-gen PM WO) | US-IMM08-01 | Maintenance Plan scheduler | test_pm_due_generator_idempotent | test_pm_wo_created_14d_before | GS-01 step 7 | SOP-PM-01 |
| BR-IMM08-003 (Evidence bắt buộc) | US-IMM08-02 | AC Work Order PM validate hook | test_close_block_without_evidence | test_wo_close_api_block | GS-01 step 8 | BM-PM-01 |
| BR-IMM09-005 (Recall → CAPA) | — | Recall Notice on_submit | test_recall_creates_capa | test_recall_api_capa | GS-04 step 3 | SOP-CA-01 |
| BR-IMM11-002 (Calibration cert) | US-IMM11-01 | Calibration WO validate hook | test_close_block_without_cert | test_calibration_api_block | GS-03 step 4 | SOP-CL-01 |
| BR-IMM12-001 (Adverse → Compliance) | US-IMM12-01 | Adverse Event Report on_submit | test_ae_creates_compliance | test_ae_api_creates_case | GS-05 step 2 | SOP-PM-EX-01 |

## 7.6.2 Quy tắc duy trì traceability

- Khi thêm rule mới phải bổ sung dòng matrix; CI có lint kiểm tra mọi BR-* được nhắc trong code đều phải có dòng matrix.

- Khi thay đổi rule phải đánh dấu rule cũ 'superseded' với liên kết rule mới.

- Khi thay đổi DocType/workflow phải update matrix tương ứng cùng PR.

- Quarterly: QMS Officer audit matrix random 10% rule, đảm bảo evidence đủ.

## 7.6.3 Audit forward / backward

- Forward: từ rule → tests → đảm bảo mọi rule đều có test pass.

- Backward: từ test → rule → đảm bảo không có test 'mồ côi' (orphan) không phục vụ rule nào.

- CI export traceability dạng JSON; QMS reviewer đọc trước mỗi management review.

# Kết Tập 7

Tập 7 đã chốt test strategy, fixture, golden scenario, user story Gherkin đại diện, UAT skeleton và traceability matrix. UAT signoff với 6 golden scenario là tiêu chí cứng để chuyển sang go-live. Trong Tập 8 tiếp theo, chúng ta sẽ chốt phần triển khai vận hành: deploy, CI/CD, backup, runbook, sprint backlog Wave 1 và handover.